ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мани бор твердосплавный (Mani Carbide Burs)

ОПИСАНИЕ

Машинный режущий стоматологический инструмент с рабочей частью различной геометрической формы с режущими гранями. Материал рабочей режущей части и хвостовика - твёрдый вольфрам-кобальтовый сплав.

Представлены различные варианты исполнения (формы) рабочей части:

- сферическая;

- обратно усечённый конус;

- цилиндрическая с плоским концом;

- конус с плоским концом (для фиссур);

- полусферическая в виде обратно усечённого конуса (грушевидная);

- цилиндрическая с насечками;

- конус с плоским концом, с насечками (для фиссур);

- цилиндрическая с закруглённым концом;

- цилиндрическая с закруглённым концом с насечками;

- специальная конфигурация;

- для финишной обработки;

- для распиливания.

ВНИМАНИЕ

Инструмент предназначен для профессионального применения в соответствии с показаниями, описанными в настоящей инструкции.

Необходимо производить стерилизацию для каждого пациента.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется в стоматологической практике для препарирования дентина и эмали, а также пломб из композитных материалов и стеклоиономерных цементов для обеспечения эндодонтического доступа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять у пациентов с известными аллергическими реакциями.

ТЕХНИКА примененИЯ

Обработка производится вращением инструмента в специальном наконечнике бормашины. Рекомендуется следующая скорость вращения инструмента:

- для инструментов с артикулом 1/4, 1/2, 1, 2, 33 1/2, 34, 35, 56, 57, 169L, 170, 245, 246, 330, 331, 556, 557, 699, 700, 1156, 1157, 1557, M21DC, 7901, 7902, 1931, 1957 допустимая скорость вращения – 300000 об/мин;

- для инструментов с артикулом 3,4, 5, 6, 36, 37, 58, 171, 172, 332, 558, 559, 560, 701, 701L, 702, 1158, 1159, 1558, 1559, M16DB, M14CF, 701X, M23DC, 7903, 1958 допустимая скорость вращения – 200000 об/мин;

- для инструментов с артикулом 7, 8, 703, M15EZ, M15ZB, 7408 допустимая скорость вращения – 150000 об/мин.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

После использования, во избежание прилипания к поверхности инструмента продуктов обработки канала, поместить инструмент в ванну с дезинфицирующим средством. Соотношение смешивания и продолжительность нахождения инструмента в дезинфицирующем растворе выдержать согласно требованиям производителя дезин-фицирующего средства. Не применять фенолосодержащие средства. Промыть инструмент проточной водой, проверить их на наличие органических остатков, при обнаружении которых повторить предстерилизационную обработку, затем просушить инструмент.

Автоклавирование:

- Температура 121оС – время 20 мин и более;

- Температура 126оС – время 15 мин и более.

Не применять стерилизацию автоклавированием при температуре 200оС, включая сушку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед применением убедитесь, что инструмент до конца простерилизован.

- Выбирайте инструмент, наиболее подходящий для каждого конкретного случая.

- Дефекты внешнего вида, такие как трещины, деформации (искривления, изгибы), коррозия, стираемость цветовой кодировки, являются основаниями к тому, что эндодонтический инструмент не может применяться для дальнейшего лечения на должном уровне безопасности.

- Если рабочая часть инструмента тонкая и длинная, избегайте излишнего давления и соблюдайте угол вращения.

- Используйте коффердам, чтобы избежать проглатывания или падения инсрумента, а также повреждения слизистой.

- Используйте защитную маску и защитный экран, чтобы избежать попадания пыли в глаза и дыхательные пути.

- При утилизации инструмент рассматривается, как изделие медицинского назначения.

- После использования промойте инструмент дезинфицирующим раствором и очистите от органических остатков.

- Перед ультразвуковой отчисткой установите инструмент в подставку для эндодонтических инструментов.

- Используйте режущий инструмент осторожно во избежание травмирования.

ХРАНЕНИЕ

Инструменты следует хранить при комнатной температуре. Не хранить инструменты в местах с высокой температурой и влажностью. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

УПАКОВКИ

Пластиковый пенал. В пенале 1 - 12 инструментов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Фирма Mani, Inc.

Адрес: 8-3, Kiyohara Industrial Park, Utsunomiya, Tochigi 321-3231, Japan;

Телефон / факс: 81-286678592 / 81-286678596; e-mail: dental.exp@mani.co.jp.